## Протокол об итогах закупа методом запроса ценовых предложений №37 от 03.01.2024 г.

г. Астана, район "Сары-арка", проспект Республики, дом 50. время 10:40

1. Тендерная комиссия в составе: М.А. Ахметова, Г.Д. Ахметова, Ж.С. Бейсенбаева, А.Р. Калханова, Т.Т. Каргасеков, рассмотрели заявки по закупкам изделия медицинского назначения.

2. Сумма, выделенная для закупки в тенге:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Лота** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Тест полоски для мочевого анализатора BM URI 500  BM URI 11 (pH, Nit, SG, Blo, Glu, Bil, Urob, Ket, Leu, Prot, VC) по 11 параметрам | Тест полоски для мочевого анализатора BM URI 500 BM URI11 (pH,Nit,SG,Blo,Glu,Bil,Urob,Ket Leu, Prot,VC) по 11 параметрам №100 | упаковка | 300 | 20 020,00 | 6 006 000,00 |
| 2 | Контроль по 11 параметрам для BM URI 500  BM URI 11Q (Control for 11 parameters strips) | Контроль жидкий по 11 параметрам для мочевого анализатора BM URI 500. BM URI 11Q является контрольным материалом с определенными аналитами:  -1х8 мл уровень 1 (нормально значения)  -1х8 мл уровень 2 (патологического значения)  -уровень 3 (для определения уровня аскорбиновой кислоты) | упаковка | 10 | 38 500,00 | 385 000,00 |
| 3 | Вакуумная пробирка для определения СОЭ (1000 шт/уп) | Вакуумная пробирка 1000 штук в упаковке для анализатора СОЭ **ESR-30** | упаковка | 25 | 285 000,00 | 7 125 000,00 |
|  | **ИТОГО:** |  | | | | **13 516 000,00** |

3. Заявки следующих потенциальных поставщиков представлены до окончательного срока представления заявок:

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование** |
| 1 | ТОО «Интермедика |
| 2 | ТОО «Batyr Supply Service» |
| 3 | ТОО «PRIME MEDICAL» |

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений, по соответствию предложенных в заявке товаров технической спецификации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Следующие заявки отклонены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование потенциального поставщика** | **Полная причина отклонения и**  **№ лота** |
| 1 | ТОО «Интермедика | Спецификация потенциального поставщика по лоту №1,2- не соответствует требованиям технической спецификации заявленной в тендерной документации заказчика.  Использовать мочевые тест полоски диагностические UrineRS v H11 на анализаторе BM URI 500 не возможно по следующим причинам:  **Лот №1.** При измерении тест полосок анализатор BM URI 500 последовательность аналитов отличается, это может привести к не правильным результатам.  2. Первая подушечка на тест полосках по разному стоит от края , поэтому анализатор сможет сгенерировать ошибку. Что опять же приведет к недостоверным результатам анализов.  3. Чувствительность тестов на анализаторе отличается от заявленной по следующим параметрам:  -кровь 5-10 мкл  -рН 5,0-9,0  -нитриты 18-26 мкмоль/л, **у заявленных тест полосок UrineRS v H11 чувствительность намного меньше.**  Производитель мочевого анализатора BM URI 500 (Biomaxima S. A.) рекомендует использовать мочевые тест полоски в диапозоне чувствительности:  -Билирубин 8,6-17 мкмоль/л  -удельная плотность 1000-1030  -кровь 5-15 эритроцитов на мкл  - рН 4,5-9,0  -белок 0,1-0,3 г/л альбумина  -уробилиноген 17-33 мкмоль/л  -нитриты 18-33 мкмоль/л  -лейкоциты 15-60 клеток/мкл гранулоцитов  -кетоны 0,5-1,0 ммоль/л ацетоуксусной кислоты  -глюкоза 2,2-2,8 ммоль/л  -аскорбиновая кислота 0,6-5,6 ммоль/л.  **Лот №2.** Контроль жидкий по 11 параметрам для мочевого анализатора BM URI 500. BM URI 11Q является контрольным материалом с определенными аналитами:  -1х8 мл уровень 1 (нормально значения)  -1х8 мл уровень 2 (патологического значения)  -уровень 3 (для определения уровня аскорбиновой кислоты)  В заявленной технической спецификации поставщика не указан уровень 3 для определения точности и достоверности результатов аскорбиновой кислоты. |

6. Заявки потенциальных поставщиков соответствуют квалификационным требованиям и иным требованиям тендерной документации:

7. Комиссия по результатам рассмотрения заявок путем открытого голосования **РЕШИЛА**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и адрес потенциального поставщика** | **№ лота** | **Заявленная цена (тенге)** | **Заявленное торговое наименование** |
| 1 | ТОО «Batyr Supply Service» | 1 | 20 000,00 | Тест полоски для мочевого анализатора BM URI 500  BM URI 11 (pH, Nit, SG, Blo, Glu, Bil, Urob, Ket, Leu, Prot, VC) по 11 параметрам |
| 2 | ТОО «Batyr Supply Service» | 2 | 38 480,00 | Контроль по 11 параметрам для BM URI 500  BM URI 11Q (Control for 11 parameters strips) |
| 3 | ТОО «PRIME MEDICAL» | 3 | 285 000,00 | Вакуумная пробирка для определения СОЭ (1000 шт/уп) |

ЗА - 5 голосов: М.А. Ахметова, Г.Д. Ахметова, Ж.С. Бейсенбаева, А.Р. Калханова,

Т.Т. Каргасеков;

Против - 0 голосов

**Подписи председателя, членов и секретаря тендерной комиссии**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Ахметова

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Д. Ахметова

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.С. Бейсенбаева

4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Р. Калханова

5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Т. Каргасеков